
附件2
采购需求调查问卷

一、接受需求调查的市场主体基本情况

	公司全称
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	传真
	

	公司简介
	

	本项目采购预算
	11,430,000.00元

	企业规模
	本项目所属行业为“工业”，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准：

1、气相色谱仪1所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

2、气相色谱仪2 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

3、高效液相色谱仪1 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

4、高效液相色谱仪2 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

5、离子色谱仪 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

6、气相色谱质谱联用仪  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

7、电感耦合等离子体质谱仪 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

8、紫外可见分光光度计  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

9、全自动定氮仪 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

10、水分测定仪  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

11、霉菌培养箱1  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

12、霉菌培养箱2  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

13、电子天平1 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

14、电子天平2  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

15、全自动固相萃取仪  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

16、超纯水机  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

17、串联四级杆液质联用仪  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

18、低本底αβ测量仪  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

备注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	针对本项目的交付使用时间
	

	针对本项目或同类项目的服务支持概述
	

	贯彻落实其他政府采购政策的案例情况说明（如有）
	………………（具体描述，格式不限）
（注：具体描述在过往政府采购项目案例的履约中如何贯彻落实支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品、支持脱贫攻坚相关政策等）

	涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	………………（具体描述，格式不限）



	其他相关情况
	………………（具体描述，格式不限）



	其他说明或建议（如有）
	


二、需求调查

（一）相关产业发展（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
1.现有产品的工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：
4.技术要求（包含但不限于项目的执行标准及依据、项目实施要求、服务内容、产权情况、配套设备设施要求等）
（二）市场供给（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：
（三）同类采购项目历史成交信息（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
	序号
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	中标品牌
	中标型号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（四）其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
（五）拟提供设备的相关情况
	序号
	设备

名称
	技术参数或性能指标
	设备数量（台/套）
	单价（元）
	小计

（元）
	响应情况

	1
	气相色谱仪1
	1、配置1个150位自动进样盘1个；
2、保留时间重现性：≤0.008%；峰面积重现性：≤0.5%RSD；
3、氢火焰离子检测器（FID）最低检测限：≤1.2pg C/s；
4、火焰光度检测器（FPD）最低检测限（以甲基对硫磷为样品测定）：< 120 fg P/s，< 4.5 pgS/s；
5、动态范围：> 10＾3 S，10＾4 P，以甲基对硫磷为样品测定；选择性：10＾6 g S/g C，10＾6 g P/g C。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	2
	气相色谱仪2
	1、配置1个90位顶空进样器1套，150位液体自动进样器1套；
2、柱箱温度：室温以上4℃-450℃；
2、程序升温：不小于32阶33平台；温度设定精度：≤0.1℃；
3、氢火焰离子化检测器（FID）：使用温度：室温-400℃；检测限：≤1.5×0-12g/s (十二烷)；
4、电子捕获检测器（ECD）：使用温度：室温-400°C；检测限：≤4.2 fg/s (γ-BHC)。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	3
	高效液相色谱仪1
	1、流速范围：（0.0001～5.0000）mL/min、准确度：1%、精密度：≤0.06％RSD或≤0.02minSD；                                                  
2、进样量设定范围：0.1uL-50uL、进样精度： <0.3%RSD；交叉污染：<0.005%；                  
3、荧光检测器波长范围：200~600nm、波长准确度：±2nm、波长精度：±0.2nm；                          
4、二极管检测器，波长范围：（190～750）nm
、漂移：＜0.4×10-3AU/h、噪音：＜4.5×10-6AU、线性：＞2.4AU；                                  
5、化学反应器，温控范围：（室温*+10℃）～150℃、温控精度：±0.1℃（室温25℃时）
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	4
	高效液相色谱仪2
	1、流量范围：0.001～5ml/min，递增率0.001ml/min、精度：<0.07%RSD、准确度：±1%；                                                  
2、进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100mL）、最大操作压力：800 bar
、样品容量：共可放置不少于130个2 mL样品瓶；                                             
3、柱温箱、温控范围：4-85°C、精度：± 0.15°C、准确度：± 0.5°C、柱箱容积：可同时放入4根300mm色谱柱；                                       
4、二极管阵列检测器(DAD)，波长范围： 190～950nm、基线噪音：<±0.7·10-5 AU 、基线漂移：<0.9·10-3 AU/h；                                
5、示差折光检测器， 短期噪音：±1.25 ×10-9RIU 、基线漂移：<200×10-9RIU/h、示差折光系数范围：1.00~1.75、温控范围：室温以上5℃～55℃
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	5
	离子色谱仪
	1、配置120位或者以上的自动进样器1套；
2、化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；
3、流速范围：0.01～10.00mL/min(以0.01递增)；流量精度:＜0.2%；
4、温控柱箱：温度范围:室温+5℃至 80℃，温度稳定性: ±0.1℃；
5、电导检测器：分辨率: 0.001nS/cm；量程:0～100,000 µS/cm；基线噪音：0.0002µS；最小检测浓度：阴离子Cl-为 0.0005µg/ml；阳离子Li+ 为 0.0001µg/ml；重复性：<0.5%。
电化学检测器（安培检测器）：信号范围：-200uA — +200uA，自动量程，不需设定量程档位；电位范围：-2V - +2V。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	6
	气相色谱质谱联用仪
	1、仪器重复性精度

保留时间重复性＜0.008%（或＜0.0008分钟），峰面积重现性RSD＜0.5%，保障仪器长期检测数据精准、稳定、平行性优异，满足常规及微量样品定量检测精度要求。

2、柱箱温控与升降温性能

柱箱温控范围为室温上5℃~450℃，控温精度0.01℃；最大升温速率135℃/min，450℃降至50℃降温时间＜170秒，可实现快速程序升温，适配多组分、宽沸点样品的高效分离检测。

3、质谱灵敏度与检出限

仪器检出限IDL≤10 fg（100fg OFN，99%置信水平）；1pg/μL八氟萘离子（272.0u）信噪比≥5000:1，具备超高微量、痕量物质检测能力，适配食品、环境、化工等低含量组分检测场景。

4、质谱扫描与质量性能

质谱质量数范围0.6~1091u，最高扫描速率20000 u/s，质量稳定性优于0.10 u/48h，谱图准确度≥99.0%，可覆盖绝大多数有机化合物检测，保障定性精准、定量稳定。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	7
	电感耦合等离子体质谱仪
	1. 检测灵敏度：多段位元素灵敏度优异，低质量数Li≥50 M、中质量数Y≥200 M、高质量数Tl≥160 M，满足各类痕量元素检测要求。

2. 超低检出限：痕量检出能力突出，Be≤0.5 ppt，In、Bi检出限均≤0.1 ppt，适配超微量元素精准分析。

3. 质谱抗干扰性能：9amu背景值≤1.0 cps，氧化物产率≤1.5%、双电荷产率≤3.0%，有效抑制质谱干扰，保障检测精准度。

4. 检测稳定性：检测数据重复性好，1ppb标液测试下，短期稳定性（20min）RSD≤2%，长期稳定性（2h）RSD≤3%。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	8
	紫外可见分光光度计
	1、核心光谱性能：仪器波长检测范围 190–1100nm，配备五档可调光谱带宽（0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm、20nm），可适配不同精度、不同基质样品的光谱扫描与定量检测需求，通用性强。2、光学精准度：整机波长精度 ±0.1nm、波长重复性 ±0.1nm，光度计重复性可达 ±0.001A，检测数据稳定、精准，可满足微量样品精密定量分析质控要求。

3、低噪声高稳定性：仪器基线平直度 ±0.0005A，噪声低至 0.00005A，长时间检测稳定性可达 0.0003A/h，有效降低检测误差，保障大批量样品检测数据一致性。

4、低杂散光抗干扰能力：采用双光束检测光学系统，220nm、340nm 波段杂散光均≤0.02% T，可有效规避复杂基质样品检测干扰，适配痕量物质精准检测场景。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	9
	全自动定氮仪
	1、检测方法合规性：仪器完全采用国标通用检测原理，依托浓硫酸消化、碱性蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂颜色判定滴定终点的经典标准方法，可满足各类食品、样品中氮及粗蛋白质含量的标准化检测需求。
2、整机自动化性能：搭载全流程自动化控制系统，可自动完成样品稀释、试剂添加、蒸馏、滴定、数据计算、消化管排空、滴定缸清洗等整套操作，无需人工干预，大幅提升检测效率与实验重复性。
3、核心检测精度指标：仪器检测性能稳定，检测重现性 RSD≤1%，样品回收率≥99.5%，最低检出限≤0.05mg N，满足微量、常量含氮样品的精准定量检测要求。
4、蒸馏时序可控性：支持蒸汽延迟时间 0–1500 秒、蒸汽平衡安全时间 2–10 秒宽范围可调，可根据不同基质样品适配最优蒸馏程序，有效规避爆沸、蒸馏不完全等问题，适配多类型样品检测。
5、消化系统稳定性能：配套一体化铝模块消化炉，最高消化温度≥430℃，定时时长≥300 分钟，支持程序升温、超温保护；设备支持单机、电脑双模式运行，本地可存储≥30 组检测数据，可多格式导出归档，满足实验室数据溯源管理要求。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	10
	水分测定仪
	1、检测精度性能：采用恒定极化电压电流测定法，水分检测范围 10ppm～100%，0.2mg 水分样品检测相对标准偏差 RSD＜1%，微量水分检测稳定性优异。

2、电极检测分辨率：极化电压范围 - 2000~2000mV、分辨率 0.1mV，电流测量范围 - 240~240μA，可满足超微量水分精准检测需求。

3、快速检测能力：针对含水量＜25mg 的微量样品，可在 1 分钟内完成快速精准测量，适配大批量样品高效检测场景。

4、滴定精度性能：配备高精度智能滴定系统，标配 120000 步驱动滴定马达，5mL 滴定管滴定精度可达 0.042μL，全程无气泡、无残留，保障检测准确性。

5、智能自动化能力：支持自动预滴定、在线漂移值自动扣除、多类型标准品标定，可自动统计平均值、标准偏差、相对标准偏差，全流程自动化运行，人工干预少。
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	霉菌培养箱1
	1.内部材质：不锈钢内腔，不锈钢材质。箱体外部：压花不锈钢外列面，后部采用镀锌钢板。
2.内腔体积240L到255L
3.温度：
(1)使用半导体加热制冷技术，不同于压缩机制冷，半导体制冷节的能耗约为压缩机制冷的10%，对环境无污染，几乎没有噪音；
(2)电子微处理温度控制器，两个四线制温度传感器交互工作，一个损坏即发生报警，不影响箱体工作；
(3)控温范围：0℃～70℃；
(4)多重过温保护：机械过温保护；出错时自动切断电源的继电器保护；基于设定值的全程自动安全保护功能ASF；
4.湿度
(1)动态微电子处理器控制加湿和去湿，采用电容式湿度传感器精确测量，可控湿度范围：10%~90%rh，湿度均匀度：±2%rh，波动度：±1.5%rh。
(2)外接蒸馏水瓶，内置水蒸汽发生器产生热蒸汽达到加湿目的
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	霉菌培养箱2
	1.内部材质：不锈钢内腔，不锈钢材质。箱体外部：压花不锈钢外列面，后部采用镀锌钢板。
2.内腔体积100至118L之间
3.温度：
(1)使用半导体加热制冷技术，不同于压缩机制冷，半导体制冷节的能耗约为压缩机制冷的10%，对环境无污染，几乎没有噪音；
(2)电子微处理温度控制器，两个四线制温度传感器交互工作，一个损坏即发生报警，不影响箱体工作；
(3)控温范围：0℃～70℃；
(4)多重过温保护：机械过温保护；出错时自动切断电源的继电器保护；基于设定值的全程自动安全保护功能ASF；
4.湿度
(1)动态微电子处理器控制加湿和去湿，采用电容式湿度传感器精确测量，可控湿度范围：10%~90%rh，湿度均匀度：±2%rh，波动度：±1.5%rh。
(2)外接蒸馏水瓶，内置水蒸汽发生器产生热蒸汽达到加湿目的
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	电子天平1
	1. 最大称量量程：420g

2. 称量可读性：1mg

3. 称量重复性（最大负载典型值）：±1mg

4. 测量响应时间：典型值≤1.5s

5. 显示配置：黑白LED触摸屏，操作直观便捷
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	电子天平2
	1. 最大称量量程：420g

2. 称量可读性：1mg

3. 称量重复性（最大负载典型值）：±1mg

4. 测量响应时间：典型值≤1.5s

5. 显示配置：黑白LED触摸屏，操作直观便捷
	1
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	全自动固相萃取仪
	1、自动化功能需求：柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、收集、浓缩定容；
2、样品通道数：≥8个，同时自动处理8个样品，连续处理样品数：≥48个（50ml离心管），或80个（15ml离心管）；                   
3、上样流速：≥100mL/min；                  
4、多通阀自动切换溶剂数量：≥6种；
5、柱插杆密封技术，下压密封高度范围：0.0-8.0cm。
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	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	超纯水机
	1、纯水：电阻率＞5 MΩ·cm＠25℃ 典型为10-15 MΩ·cm＠25℃、总有机碳(TOC)≤30ppb、制水速率≥10L/hour，可24小时不间断制水。
2、超纯水：电阻率＜18.2 MΩ.cm@25℃（亚ppb级）、总有机碳(TOC)≤5ppb、流速：逐滴到最大2L/min，8级流速可调。
3、水机包括预处理柱、反渗透膜（RO）柱和抗结垢EDI模块、265nm UVC LED杀菌紫外灯、水箱（含265nm UVC LED杀菌紫外灯）、精纯化柱及终端精制器组成。
4、主机内置长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 阴极需涂布碳涂层防止结垢产生，无需定期更换离子交换树脂。
5、超纯水系统能联用同品牌痕量元素取水装置，该痕量元素取水装置出水水质中离子含量要求优于GB/T11446国家标准技术指标EW-I等级的电子级水要求，元素含量低于1ppt的种类≥35种。
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	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	串联四级杆液质联用仪
	1、配有复合离子源（ESI/APCI 复合离子源）或独立的ESI源和APCI源。
2、扫描速率 ≥20000 amu/s 
3、质量范围：5-2000amu
4、碰撞室： 直线型碰撞室或180度弯曲加速碰撞池设计，具有离子加速功能设计
5、 ESI正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样，m/z609-195，信噪比≥4,000,000:1
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	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     
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	低本底αβ测量仪
	1、单位面积平均本底计数率（计数cm-2˙min-1）：α≤0.003，β≤0.1；2、效率比：α≥85%，β≥58%；3、效率稳定性：α≤3％，β≤5％；4、串道比：α射线对β射线≤2.5%，β射线对α道≤0.3%。
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	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     


注：供应商可根据实际情况提供拟调研设备参数情况，资料可后附。
调研主体名称（盖章或签名）：

日期：  年  月  日       



