
采购项目需求调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

	公司全称
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	传真
	

	公司简介
	

	本项目采购预算
	2,160,000.00元

	企业规模
	本项目所属行业为“工业”，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准：
1、普通病床 (含床头柜） 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

2、ICU 病床 (含床头柜） 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

3、输液椅 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

4、不锈钢推车床 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

5、不锈钢抢救车 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

6、红木诊床  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

7、隔帘（导轨+隔帘） 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

8、治疗车  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

9、移动地拖架  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

10、不锈钢骨科牵引床  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

11、不锈钢平板清洁推车 所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

12、 3人候诊椅  所投产品制造商为以下类型企业（打“√”）：

□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业

备注：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	针对本项目的交付使用时间
	

	针对本项目或同类项目的服务支持概述
	

	贯彻落实其他政府采购政策的案例情况说明（如有）
	………………（具体描述，格式不限）
（注：具体描述在过往政府采购项目案例的履约中如何贯彻落实支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品、支持脱贫攻坚相关政策等）

	涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	………………（具体描述，格式不限）



	其他相关情况
	………………（具体描述，格式不限）



	其他说明或建议（如有）
	


二、需求调查

（一）相关产业发展（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
1.现有产品的工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：
4.技术要求（包含但不限于项目的执行标准及依据、项目实施要求、服务内容、产权情况、配套设备设施要求等）
（二）市场供给（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：
（三）同类采购项目历史成交信息（调查应当填写真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
	序号
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	中标品牌
	中标型号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（四）其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）
（五）拟提供设备的相关情况
	序号
	设备名称
	技术参数或性能指标
	设备

数量

（单位）
	单价（元）
	小计

（元）
	响应情况

	1
	普通病床 (含床头柜）
	一、规格要求


1、外形尺寸：≥长2060mm×宽970mm×高530mm； 床面尺寸：≥长1900mm×宽850mm。

二、功能要求


1、摇杆为双组隐藏结构，设置限位保护；双向限位保护运转次数≥10万次。摇杆把手为 ABS 材质，与床头尾板配色一致，结构加厚。

2、病床可灵活调节背部及腿部折起功能，背部折起80°±5°；腿部折起40°±5°。

3、床体均布静载荷（24h）：500KG；均布动载荷（24h）：300KG；额定承载≥250Kg，加载后无永久变形。

4、护栏为全覆式，具有防夹手功能，总长1500±50mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；护栏支柱为不锈钢材质，可收放，收起状态高于床垫。

5、床底设置 6 个引流袋挂钩、4 个输液杆插孔。

6、床底面离地高度≥430mm。

7、床头板、床尾板为插装快拆结构；床尾板设置信息卡槽。

8、配套环保麻棕防阻燃床垫，可清洗；甲醛释放量按照QB/T1952.2-2011标准，数值≤0.5。
三、材质要求


1、床架采用符合 GB/T3094 标准的优质冷轧异型钢管，主架管材壁厚≥1.5mm，抗弯强度满足医用病床载荷要求。

2、床头尾板采用全新 PP 原生料，符合 GB28481-2012 邻苯二甲酸酯≤0.1

床面板为碳钢板，厚度≥1.2mm，板面开设透气孔，板面防滑。

4、金属构件表面处理工序：除油、除锈、磷化、电泳底漆、静电粉末喷涂；涂层具备抗菌性能，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌有效。

5、脚轮规格 5 寸，带刹车。

6、输液杆：两节不锈钢升降输液杆，带防脱落挂钩，可平稳升降无卡顿。
四、配置要求
序号

名称

单位

数量

备注

1

床体

套

1

2

床头尾板

对

1

插式

3

铝合金护栏

对

1

4

脚轮

只

4

5

杂物架

个

1

6

输液架

个

1

7

床垫

张 

1

≥8CM

8

ABS餐板

张

1

9

ABS床头柜

个

1


	300(张)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	2
	ICU 病床 (含床头柜）
	一、规格要求
外形尺寸：≥长 2150mm× 宽 1080mm，床体高度调节范围 420～620mm。
二、电动调节功能要求
1、背部抬升：0°～70°（±5°）

2、腿部抬升：0°～35°（±5°）

3、整体电动升降：420～620mm

4、具备背腿联动调节功能

5、支持前倾、后倾体位调节

6、配置安全电压驱动电机 4 台，配套控制盒 1 组；配备手持控制面板，可独立操控全部体位动作

三、技术要求
1、床头、床尾板：ABS 工程塑料吹塑成型，可拆卸，结构稳定。
2、床面板：冷轧钢板整体冲压成型，板厚≥1.2mm；凹型多孔透气结构，板面防滑；无外露焊点；背部加装钢管加强筋，采用双支撑卸力结构。
3、床体主骨架：采用 40×60×1.5mm 矩形冷轧钢管焊接成型；整床额定承载≥240kg，加载无永久变形。
4、金属表面预处理，全自动静电粉末喷涂，涂层附着力牢固，内外防锈。。
5、护栏：四片分离式欧式护栏，ABS 材质；带防夹手结构；升降配置阻尼器，可平稳降噪；护栏收起后隐藏于床框下方，与床面平齐。
6、脚轮：125mm 静音中控轮，联动刹车系统；双轮饼结构，防水防尘，制动可靠。
四、配置要求：

1.床体 1套
2.不锈钢伸缩输液架 1根
3.手控器 1个
4.引流勾 2个
5.床头床尾 1套
6.四片式护栏  1套
7.中控脚轮刹车 1套
8.≥8cm床垫 1件

	20(张)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	3
	输液椅
	一、规格要求

外形尺寸：≥1000mm×600mm+100mm×400mm+750mm
二、技术要求
1、主体板材厚度≥1.5mm，碳钢板材质。

2、采用汽车座椅式调节开关，可调节坐姿、躺姿，调节顺畅。

3、扶手为木纹色塑料件，圆弧造型。

4、两侧各设置 1 个输液杆插孔，配套输液吊杆高度可调。

5、椅面折叠连接件为钢制构件，配活动转套，承压能力强，转动无明显异响。

6、椅面额定载荷≥150kg，加载无永久变形。

7、扶手主框：碳钢圆管 φ38×1.2mm；椅面外围框：碳钢圆管 φ25×1.0mm，弯管成型。

8、坐垫、靠背：皮革面层，内置 50mm 高密度海绵 + 12mm 基板。

9、椅腿配置塑胶脚垫，降噪防滑。

10、金属构件表面处理：除油、除锈、磷化、电泳底漆、静电粉末喷涂；涂层具备抗菌性能，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌有效。
	80(张)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	4
	不锈钢推车床
	一、规格要求


1、外形尺寸：≥长1900mm×宽600mm×高650mm。                                   

二、功能要求


1、床体额定承载重量≥200Kg，加载后不产生变形。

2、配置2个充气铝合金轮，2个5寸豪华脚轮，适用于各种不同路况。

3、护栏可上下翻转，采用不锈钢弹簧，不易生锈。

4、上下车体抬动对接部分，采用φ19mm不锈钢圆管弯制成型，不管任意方向，都可以轻松对接牢固。

5、床面上预留输液架插孔，配备不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套。

6、床垫上配备捆绑带，可固定病人不会滑落。

7、推车下部设有置物栏。

三、材质要求


1、上下担架采用φ32×1.5mm的优质304#不锈钢圆管，床体焊接质量坚实牢固，焊缝工整。

2、下担架横管采用φ25×1.2mm优质304#不锈钢圆管，床体焊接质量坚实牢固，焊缝工整。

3、输液管采用φ19×1.0mm和φ16×1.0mm优质不锈钢圆管。

4、≥5公分高密度海绵外覆环保皮革。
	32(台)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	5
	不锈钢抢救车
	1、规格尺寸：（长 × 宽 × 高）≥650×400×860mm 。
2、板材：柜体板材厚度≥1.0mm，304 不锈钢；框架采用 Φ25×1.1mm 不锈钢圆管。
3、加工工艺：焊缝平整，内外无毛刺、锐边；螺丝、导轨等构件设置防护结构，避免划伤。

4、储物结构：下部左侧带锁单开门；右侧上方配置抽屉，采用双节静音滑轨；右侧下方带锁单开门，可放置污物桶。

5、脚轮：静音万向轮，对角刹车结构；轮内含自润滑轴承，轮体耐磨，具备防缠绕结构，转动顺畅。

6、使用性能：表面不易积尘，耐酸碱、耐医用消毒剂腐蚀，便于清洁消毒；台面承重后无塌陷变形。
	32(台)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	6
	红木诊床
	1、整体尺寸（长 × 宽 × 高）≥1900×700×700mm。
2、床体为实木框架结构，配置柜门、抽屉，具备储物功能。

3、床面配置加厚海绵垫层，外覆皮革面层。
	100(张)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	7
	隔帘（导轨+隔帘）
	一、规格要求：

1、U型隔帘轨道：（长 × 宽 × 高）≥2.3×1.5×2.3米，每套配置2个封头，35个滑车。

2、隔帘布：幅宽 9m，高度≤2.8m，带网结构，素色蓝色，配套绑带和挂钩。

二、技术要求

1、克重：≥220g/㎡。
2、颜色和图案：须按照采购人提供颜色和图案进行定制。

3、阻燃等级：≥B1级。

4、无甲醛标准：未检出。
5、PH值：4.0～6.0。

6、异味：无异味。

7、水洗尺寸变化率：+2%至-4%。
8、可分解致癌芳香胺染料：未检出。
	500(米)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	8
	治疗车
	1、材质：304不锈钢

2、规格：（长 × 宽 × 高）≥750×400×850mm 

3、层数：2层-3层可选

4、轮子类型：万向静音耐磨轮
	100(台)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	9
	移动地拖架
	1、材质：304不锈钢

2、规格：（长 × 宽 × 高）≥700×420×1000mm 

3、带万向轮可移动
	30(个)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	10
	不锈钢骨科牵引床
	一、规格要求


外形尺寸：（长 × 宽 × 高）≥2100mm×900mm×500mm；                                   

二、功能要求

1、摇杆采用两组隐藏式设计，带限位保护装置，摇杆把手采用ABS工程塑料注塑成型，颜色与床头尾板配套。

2、背部折起80°±5°； 两腿部折起40°±5°。

3、床体额定承载重量≥300Kg。

4、护栏为全覆式，具有防夹手功能，总长1500±50mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；护栏支柱为不锈钢材质，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，颜色与床头尾板配套。

5、床底配置引流袋挂钩≥6 个，输液杆插孔≥4 个。

6、床底面离地高度≥430mm。

7、床头尾板对称式插座，可快速拆卸，满足临床急救需求，床尾外侧设有患者信息插槽。

三、材质要求
1、床母与底架：采用≥φ60×30×2.0mm的冷轧钢管。

2、床头尾板：ABS 材质一体注塑成型，不易褪色，耐老化。

3、床面板：碳钢板厚度≥1.2mm，板面冲压透气孔，兼具防滑、透气效果。

4、床体金属表面采用双重喷涂处理技术，涂料属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。

5、床脚：采用5寸万向轮。

四、配置要求

序号

名称

数量

1

床体

1套

2

护栏

1对

3

床垫

1张

4

牵引组件

1套

5

餐桌板

1张

6

输液杆

1只

7

杂物架

1只

8

鞋架

1只

9

床头柜

1个


	120(张)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	11
	不锈钢平板清洁推车
	1、材质：304不锈钢

2、尺寸：700×500mm

3、额定载重：≥500KG

4、轮子：4寸静音耐磨轮
	32(台)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     

	12
	3人候诊椅
	一、椅座和椅背：

1、采用厚度≥1.0mm加硬冷轧钢板冲压成型，设有透气孔，板面为网孔。

2、座板靠背采用三角形大支架无椅托结构，支架厚度≥1.0mm，座面厚度≥1.0mm。座板、靠背配置皮革软包。 

3、尺寸要求：：椅座宽度≥500mm，椅座深度≥430mm，椅背宽度≥500mm，椅背高度≥430mm

二、扶手与椅脚：

1、扶手材质： 采用≥20×40mm冷拉蛋管弯型焊接成型，厚度≥1.0mm表面静电喷涂。 

2、站脚材质：采用厚度为≥1.0mm冷轧钢板冲压成型。脚宽度≥40mm，高度≥280mm，跨度长度≥580mm,脚底配用面橡胶脚垫，保护地面。

3、承重横梁：采用优质≥150mm×105mm×105mm三角形钢管制造，厚度≥1.5mm，静电喷粉处理。横梁两头配有PP塑料胶塞。
	300(张)
	
	
	1.拟提供产品型号为   ，品牌为      。

2. (核心参数全部满足

(核心参数部分满足，不满足的参数序号为   ，关于不满足的参数情况，拟提供相应序号具体产品参数：  。     


调研主体名称（盖章或签名）：

日期：  年  月  日       



